NSK

Цифровой Апекс Локатор

iPex

Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

Меры безопасности:

- Прежде чем начать работу с данным прибором, ознакомьтесь с инструкцией.

- Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности для избежания травм или поломки прибора.

Инструкции по безопасности классифицировать следующим способом:

| Класс | Степень риска |
| --- | --- |
| Опасность | В случае несоблюдения инструкций по безопасности, риск может привести к смерти или серьезной травме пациента. |
| Предостережение | В случае несоблюдения инструкций, возникает опасность получения травмы или поломки прибора. |
| Предупреждение | В случае несоблюдения инструкций, возникает опасность легкой травмы или повреждения прибора. |
| Примечание | Общая информация по работе с прибором. |

## Опасность

- Прибор работает только от батарей. Используйте только рекомендованные производитетем батарейки.

- При замене батареек, убедитесь, что все четыре батарейки одного типа и производителя, а также одного срока использования.

- Марганцевые и щелочные батарейки не заряжаются. Запрещается заряжать данные батарейки.

- Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию прибора.

### Предостережение

- Избегайте попадания воды и другой жидкости на прибор, т.к. это может привести к замыканию, загоранию и другим неисправностям.

- При утечке жидкости, деформации или обесцвечиванию корпуса прибора, отключите прибор и обратитесь к дилеру, у которого прибор был приобретен.

- При случайном попадании жидкости из батареи на кожу или одежду, немедленно помойте соответствующий участок тела и поменяйте одежду.

- Если прибор не используется длительное время, рекомендуется вытащить батарейки для предотвращения утечки жидкости.

## Предупреждение

- Во время лечения самым важным для врача должна быть безопасность пациента.

- Прибор должен использоваться только для стоматологического лечения и только квалифицированным персоналом.

- Приобретайте только обозначенные в данной инструкции батарейки.

- Не используйте и не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами, вблизи источника огня или нагревателя.

- Периодически проверяйте сборку, вибрацию, звук и рабочую температуру прибора. Прежде чем начать лечение проверьте работу прибора вне полости рта пациента. При появлении дефекта, немедленно прекратите работу и обратитесь к дилеру, у которого прибор был приобретен.

- Избегайте падения прибора.

- При установке батареек, убедитесь в том, что полярности соблюдены.

- При попадании химических растворов и расворяющих веществ на корпус прибора, немедленно протрите его как указано в п. Очистка прибора.

- Оптимальными условиями окружающей стреды для прибора являются: температура 0-40ºС, влажность 10-85% RH, атмосферное давление 500-1060 hPa.

Примечание

- Прибор потребляет небольшое количество электричества, даже когда выключен. Если вы не используете прибор долгое время, рекомендуется вытаскивать батарейки.

- Если индикатор уровня зарядки батареи начинает мигать, рекомендуется как можно быстрее заменить батарейки.

- Прибор работает от марганцевых или щелочных батареек. Можно также использовать заряжаемые батарейки (кадмиево-никелевые или водородно-никелевые). Однако в этом случае необходимо учитывать следующее:

* Прибор не оснащен зарядным устройством.

* Кадмиево-никелевые и водородно-никелевые батареи имеют более низкое напряжение, чем марганцевые или щелочные, даже если они новые. В этом случае индикатор показывает более низкий уровень. Однако это не является неисправностью, а является следствием разного типа батареек.

- Батарейки, прилагаемые к прибору при покупке, являются образцом и могут служить меньше времени.

- При утилизации продукта необходимо руководствоваться распоряжениями местных властей.

- Не оставляйте измерительные контакты короткозамкнутыми.

- Пользователь несет ответственность за управлением прибором, обслуживание и осмотр.

- При обнаружении неисправности отправьте прибор дилеру для ремонта.

- Общие характеристики

- Легкость и компактность прибора.

- Новые марганцевые батарейки обеспечивают непрерывную работу в течение 40 часов (продолжительность работы зависит от условий работы, таких как производитель батарей и температура).

- Прибор оснащен большим и удобным для работы дисплеем.

- Благодаря функции сохранения энергии, прибор автоматически выключается после 10 минут в режиме ожидания (автоматическое отключение энергии).

- Батареи ААА (1,2 V), можно использовать заряжаемые батарейки (кадмиево-никелевые батареи, водородно-никелевые батареи).

- Технические характеристики

Блок прибора

| Тип | NE181 |
| --- | --- |
| Источник питания | DC6V |
| Время работы | Примерно 40 часов (при использовании марганцевых батарей) |
| Параметры | 80 х 70 х 95 мм |
| Вес | 185 г |

- Составные части прибора

- Блок управления

- Основной шнур

- Зажим файла – 3 шт.

- Удлинительный шнур

- Загубник

- Тестер

- Батарейки – 2 уп. (1 уп.- 2 шт.)

Кнопки на блоке управления и панель дисплея

POWER key – Кнопка включения/выключения прибора

Alarm key – Кнопка неисправности

Панель дисплея:

Bar Graph – Диаграмма зубного канала

Number Display – Номер

Alarm Mark – Обозначение неисправности

Battery Mark – Уровень заряда батареи

Dental Mark – Изображения зуба

Target Value Bar – Диаграмма

* Обозначает, что все кнопки дисплея горят.

Кнопка включения/выключения прибора

- При нажатии и удержании кнопки в течения 1 секунды и более, прибор включается и загорается дисплей.

- При нажатии и удержании кнопки в течения 1 секунды и более в рабочем режиме, прибор выключается и дисплей гаснет.

Диаграмма зубного канала

Отображает положение файла в канале.

Диаграмма

Отображает расстояние до апекса

Номер на дисплее

Цифровое обозначение нахождения файла

Изображение зуба

Кончик файла находится в диапазоне от 0,5 до 0,0.

Значок мигает, если файл находится за пределом 0,0.

Кнопка неисправности

(Уровень громкости сигнала о неисправности может регулироваться (см. п. 6)).

Информация о неисправности.

Громкий сигнал

Средний уровень громкости

Низкий уровень громкости

Уровень заряда батарейки

Новая или практически новая батарейка

Осталось 30-80% заряда

Осталось менее 30% заряда.

(Мигает) Уровень заряда батарейки слишком низкий, необходимо заменить батарейки.

Примечание:

Уровень заряда батареи показывает ее напряжение. Кадмиево-никелевые и водородно-никелевые батареи имеют более низкое напряжение, чем марганцевые или щелочные, даже если они новые. В этом случае индикатор показывает более низкий уровень. Однако это не является неисправностью, а является следствием разного типа батареек.

- Установка и сборка

- Установка батареек

- Выдвинуть крышку, расположенную на нижней части прибора и вытащить батарейки (рис. 3).

- Вставить прилагаемые батарейки, соблюдая полярности (рис. 4).

Примечание:

- Не путайте полярности батареек при установке.

- При возникновении трудностей с установкой батареек, еще раз проверьте правильность расположения полярностей.

3. Закройте крышку.

- Подключение основного шнура.

Установите разъем основного шнура в отверстие на боковой части прибора.

- Подключение зажима.

Подсоедините зажим к основному шнуру (рис. 6).

- Установите загубник на другой конец шнура.

(5) Подключение удлинительного шнура.

При необходимости используйте данный шнур между зажимом, загубником или основным шнуром (рис. 8).

- Работа прибора

- Предварительная проверка

Перед началом работы, убедитесь в исправности прибора предварительно протестировав его.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения прибора в течение 1 секунды или более (Загорается ЖК дисплей).

- Совместите один из электродов на тестере с зажимом файла (рис. 9).

- Совместите загубник с другим электродом (рис. 10).

- Проверьте цифровой показатель на дисплее. Он должен находиться в диапазоне 0,2 – 0,9.

- После завершения измерений снять тестер.

Примечание:

- Предотвращайте тестер и зажим файла от увлажнения, а электрод на тестере от соприкасания с кожей. В противном случае, измерения могут быть неточными.

- Если цифровой показатель находится не в диапазоне 0,2 – 0,9, проверьте следующее:

- Проверьте подключение всех проводов.

- Если все провода подключены правильно, вставьте электрод на тестере непосредственно в разъем главного шнура (рис. 11).

- Если после этого цифровое значение не находится в диапазоне 0,2-0,9, возможно неисправен шнур. В этом случае необходимо обратиться к дилеру.

- Если после этого цифровое значение не находится в диапазоне 0,2-0,9 или цифры высвечиваются не отчетливо, возможно неисправен основной блок прибора. В этом случае необходимо обратиться к дилеру.

- Использование прибора

- Повесить загубник на угол рта пациента (рис. 12).

- Убедитесь в том, что прибор включен.

- Вставить металлический стержень файла в корневой канал при помощи зажима файла (рис. 13).

- Проведите измерение глубины корневого канала.

- После завершения измерений, нажмите на кнопку включения и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды для выключения прибора (ЖК дисплей гаснет).

Примечание:

После завершения измерений, на дисплее высвечивается вместо цифрового показателя “- -“ (измерение длины корневого канала полностью завершено), надпись продолжает высвечиваться в течение 10 минут, затем прибор автоматически выключается (функция автоматического выключения).

- Отсоединить все провода.

Примечание:

При снятии шнура, удерживать его необходимо за разъем, а не за сам шнур.

- Регулировка громкости сигнала о неисправности

Громкость сигнала о неисправности может быть установлена на одном из трех уровней: высокий, средний и низкий.

- Слегка нажмите кнопку неисправности тонким стержнем (рис. 14).

- Значок неисправности на передней панели изменяется. Изменяется уровень звука.

- При каждом нажатии на кнопку неисправности, уровень громкости меняется.

Примечание:

- Не нажимайте на кнопку неисправности с усилием, что может привести к ее неисправности.

- Используйте тонкий стержень для нажатия на кнопку, в противном случае она может быть повреждена.

- Убедитесь в том, что вы не перепутали кнопку неисправности с акустическими отверстиями. Попадание стержня в акустические отверстия может привести к их повреждению.

Примечание:

Установленный уровень громкости сохраняется даже после выключения прибора.

- Чистка / Стерилизация

- Чистка

В случае загрязнения блока прибора, основного шнура, зажима, загубника или удлиняющего шнура, смочите кусочек ткани в воде, сильно отожмите и удалите загрязнение. После этого, протрите очищенную поверхность тканью, смоченной в спиртовом растворе.

Примечание: Для очистки прибора запрещается использовать такие растворяющие растворы, как бензин, растворитель.

- Стерилизация

- Рекомендуется стерилизация в автоклаве.

- Стерилизация в автоклаве необходима после каждого пациента.

- Автоклавировать можно: зажим файла, загубник, удлинительный шнур.

Примечание: Не стерилизуйте в автоклаве детали, не перечисленные выше (блок прибора, основной шнур).

Стерилизация в автоклаве:

- Удалите загрязнения с поверхности зажима файла и загубника, как описано в п. 7.1.

- Поместить данные детали в пакет для стерилизации и заклеить.

- Стерилизовать в автоклаве при максимальной температуре 135°С.

Например: Стерилизовать в автоклаве в течение 20 мин. при температуре 121°С или 15 мин. при температуре 132°С.

Примечание:

- Если стерилизатор оснащен функцией сушки, где температура превышает 135°С, этот режим следует пропустить.

- Учитывая то, что нижняя полка камеры стерилизатора расположена близко к нагревательному элементу и температура там может превышать установленную величину, рекомендуется размещать инструменты на средней и верхней полках.

- При автоклавировании деталей с другими инструментами, обработанными химическими растворами, покрытие может быть повреждено или почернеть.

- Зажим файла, загубник и удлинительный шнур могут заменяться. Таким образом, в случае их обесцвечивания в результате многократного автоклавирования, рекомендуется заменить их на новые.

- Замена батареек

- Если индикатор зарядки батареи начинает мигать, необходимо немедленно заменить батарейки.

- При замене батареек необходимо строго следовать пункту «Указания по замене батареек». NSK не несет ответственности за неисправность оборудования в результате несоблюдения данных указаний.

Указания по замене батареек

- Перед заменой батареек необходимо убедиться в том, что прибор выключен.

- Запрещается открывать какие либо отделения прибора, кроме крышки для замены батареек.

- Используйте только рекомендованные фирмой NSK батарейки. В противном случае может произойти поломка прибора или утечка жидкости.

Рекомендованные батарейки:

Размер ААА

Марганцевые батарейки, щелочные батарейки 1,5 V

Кадмиево-никелевые батареи, водородно-никелевые батарейки 1,2 V

  - Используйте батарейки только известных производителей.

- При замене батареек, убедитесь в том, что все четыре батарейки одного типа и производителя. Установка батареек разного типа и срока службы может привести к неисправности и прибора и утечке жидкости.

- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.

Замена батареек

1. Выключить прибор.

2.Выдвинуть крышку, расположенную на нижней части прибора в направлении стрелки (рис. 15).

3. Вытащить старые батарейки.

- Установить новые батарейки, соблюдая полярности (рис. 16).

Примечание:

- Не путайте полярности батареек при установке.

- При возникновении трудностей с установкой батареек, еще раз проверьте правильность расположения полярностей.

5. Закройте крышку.

Примечание:

Использованные кадмиево-никелевые и водородно-никелевые батареи подлежат вторичной обработке, но их утилизация может быть запрещена по законам страны. В этом случае, верните их дилеру.

- Возможные неисправности и их устранение

При обнаружении неисправности, попытайтесь устранить ее самостоятельно рекомендуемым способом. Если после выполнения ниже указанных инструкций неисправность сохраняется, обратитесь к вашему дилеру.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Не установлены батарейки. | Установите батарейки. |
|  | Батарейки установлены неправильно. | Установите батарейки в соответствии с полярностью. |
|  | Срок действия батареек истек. | Замените батарейки на новые. |
|  | Срабатывает защитная функция. | Обратитесь к дилеру. |
| Сразу после включения прибора, он выключается. | Индикатор заряда батарейки мигает? | Замените батарейки. |
| Диаграмма зубного канала не высвечивается на дисплее. | Подсоединен ли основной шнур? | Подсоединить основной шнур. |
| Во время работы цифровой показатель высвечивает “- -“. | Подсоединены ли основной шнур, зажим файла и удлинительный шнур? | Подсоединить основной шнур, зажим файла и удлинительный шнур. |
| На дисплее высвечивается “E0”. | Внутренняя ошибка. | Вставьте батарейки или включите прибор. Если код неисправности продолжает высвечиваться, обратитесь к дилеру. |
| При проведении пробного измерения, цифровой показатель на дисплее вне диапазона 0,2-0,9 или совсем не высвечивается. | Подключены ли основной шнур, зажим файла и удлинительный шнур? | Подключите основной шнур, зажим файла и удлинительный шнур |
|  | Исправны ли основной шнур, зажим файла и удлинительный шнур? | Отсоедините все провода и подключите электроды тестера напрямую к разъему основного шнура. Если цифровой показатель на дисплее между 0,2 и 0,9, возможно несправен шнур. Обратитесь к дилеру. |
|  | Неисправность блока управления. | Отсоедините все провода и подключите электроды тестера напрямую к разъему основного шнура. Если цифровой показатель на дисплее вне диапазона 0,2 - 0,9, или совсем не высвечивается, возможно несправен блок управления. Обратитесь к дилеру. |

- Гарантия

Производитель гарантирует исправность оборудования при его правильной установке, использовании и обслуживании. Зажим файла, загубник, удлинительный шнур и батарейки являются расходными материалами и не распространяют на себя действие гарантии.

- Утилизация

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с дилером относительно утилизации прибора.

- Рекомендуется возвращать использованные батарейки дилеру, поскольку их выброс может быть запрещен законодательством страны.